## Sheet1
兴仁市人民医院便携式生物刺激反馈仪报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（单价）（元） | 是否完全满足参数 | 配置、配件 | 质保期 | 参数 | 备注
1 | 便携式生物刺激反馈仪 | 1 | 台 | [6 empty] | 硬件参数： 1．4个EMG / STIM / EMG-triggered STIM物理通道，各通道相互独立。 2．AD采样率：≥8192Hz。 3．采样位数：≥16位。 4．通频带：20Hz～500Hz (-3dB)。 5．★分辨率：≤0.5μV（r.m.s）。（提供注册证复印件加盖公章） 6．★肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）。（提供注册证复印件加盖公章） 7．刺激电流强度：0～100mA，0.5mA可调节。 8．电刺激脉冲宽度：20～1000μs，10us可调节。 9．电刺激脉冲频率：2～250Hz，1Hz可调节。 10．电刺激上升/下降时间：0s～20s。 11．主机可接地线，去除电磁干扰。 12．★便携式电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≧10.1英寸。 13．操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。 14．★内置电池+外接电源，锂电池容量≧5000mAh，双供电模式，满足不同临床应用需求。（提供注册证复印件加盖公章） 软件参数： 1.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多达十个以上不同部位的治疗。 2.多达二十种以上的产后康复方案，包括乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、子宫复旧等。 3.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。 4.可自行设置各类型肌电信号线及模板线的颜色、粗细等。 5.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。 6.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少三种频率以及脉宽之间转换。 7.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。 8.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能。 9.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。 10.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。
2 | 配套耗材 | 1 | 套
报价单位（盖章）： 联系人： 电话：