## Sheet1
三通输注泵报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（元） | 是否完全满足参数 | 质保期 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 三通输注泵 | 5 | 套 | [5 empty] | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
三通输注泵技术参数参数 一、输液信息采集系统 1.输液信息采集系统单套采用3个注射泵组成，单套配置一拖三，每套可拓展为4个注射泵，泵即插即用，与系统数据无缝连接 2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电 3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求； 二、注射泵 3通道：（单套配置一拖三，数量5套） 1.★注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h 3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选； 5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称 8.★8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能 9.★不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作 10.全中文软件操作界面 11.支持药物库，可储存5000种药物信息 12.★支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色 13.报警时可通过示意图片直观提示报警信息 14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 15.压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg 16.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 17.信息储存：可存储3500条的历史记录 18.电池工作时间≥5小时@5ml/h 19.防异物及进液等级IP33