## Sheet1
微波消融治疗仪仪报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 微波消融治疗仪 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（元） | 国家医保编码 |  | 备注
2 | 一次性微波消融针 | 长期使用 | 根 | [5 empty] | 需能与所报的微波消融治疗仪配套使用
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机两年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年6月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话：
一、技术指标： 1、工作电压：AC 220V , 50Hz 2、工作频率：2450MHz 3、输出功率：0-150W可调节 4、控制方式：按键控制 5、显示方式：数码管显示 6、时间显示：0-30 min，分钟连续可调，显示最小单位：秒； 7、温度显示：环境温度0—99.9℃ 8、输出方式：连续式输出 9、工作环境要求：温度5℃～40℃；相对湿度≤80%； 大气压力700hPa～1060hPa 10、治疗仪输入功率：≤1200VA ★11、功能模式：三种模式，消融模式Ⅰ，消融Ⅱ，凝固模式 12、安全性：外壳泄露：＜10 mW/cm² 13、具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能 ★14、术前自检，对微波系统、冷却系统和微波针进行自检，控制不安全因素。 ★15旁开测温功能：对凝固范围精确控制 16、控温范围及精度：30℃～90℃，误差不超过±0.5℃ ★17、术中监控功能，对手术过程中的微波输出、微波针以及冷却系统作安全跟踪。 ★18、 创新的冷循环微波技术。