## Sheet1
乳房病灶旋切式活检系统报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价:元 | 生产厂家及型号 |  |  | 国家医保编码（如有） |  | 备注
1 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 支 | 长期使用 | [6 empty] | 需能与所报的乳房病灶旋切式活检系统匹配使用
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年6月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话：
乳房病灶旋切式活检系统技术参数 一、设备功能：用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样 二、总体要求： 1.所投设备是该公司最新型号和最高配置 2.注册时间：主机注册证满两年以上。 三、技术规格和要求： 1. 一般要求： 1.1 电源：交流电220V, 50Hz 1.2 功率：250W 1.3 真空负压： 23-28inHg，连续负压 1.4 抽气速率：≥20L/min 2. 控制主机 2.1 主机15英寸触摸屏，实时显示旋切刀工作状态，累计切割次数。全中文界面，操作灵活，显示清晰、简洁 2.2 取样槽可在5mm-30mm范围内无级调节，能适用于不同大小病灶组织的精细切割 2.3 具有常规模式/致密模式，可切割不同密度的组织 2.4 具有常规抽吸/强力抽吸，强力抽吸可连续真空吸取组织液和血液 2.5 产品在废液累计至800mL±100mL范围时，有真空桶废液过多提示，防止漏液、污染 2.6 具有故障自诊断功能。系统出现故障时提示相应故障类型，用户可根据此内容进行故障的检查和排除 2.7 系统对活检针规格型号具有自动识别功能，能根据识别结果自动匹配和显示工作参数 2.8 软件可升级 3. 驱动手柄 3.1 配备超声引导下手柄 3.2 转速：≥600r/min 3.3 手柄轻，符合人体工学设计，方便操作 3.4 工作时手柄前端的LED亮条能同步指示活检针有效取样槽的状态 3.5 在切除过程中具有紧急制动功能，连续按两下“取样”键，可根据实际情况停止旋切 4. 活检针 4.1 三凹面刀尖设计，穿刺效率更高 4.2 全通道设计，不易堵针 4.3 360°单向旋转切割，切缘完整 4.4 封闭取样，提高取样效率；也可打开取样槽，观察标本状态 4.5 六种型号：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110mm/150mm 4.6 取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，对准病灶 4.7 外刀管刻度清晰可见 5. 真空桶 5.1 强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等 6. 控制方式 6.1具有脚踏和手柄控制两种控制方式