## Sheet1
便携式彩超报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 配置 | 备注
1 | 便携式彩超机 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年6月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话： | [8 empty] | 盖章
便携式彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求 一、货物名称：全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统 二、*产品为2017年及之后首次注册的新产品，以首次注册时间为准（提供产品注册证证明）具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。所有配置必须保证是最新生产的新产品。 三、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能 1.1全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 1.2*≥14.5”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 1.3主机重量≤7.0 kg（不含电池） 1.4*主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用 1.5数字波束形成器 1.6多倍信号并行处理技术 1.7数字化全程动态聚焦 1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.9接收方式：发射、接收通道≥1024 1.10二维灰阶成像单元 1.11谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像 1.12M型成像单元 1.13彩色多普勒成像单元 1.14频谱多普勒成像单元 1.15*空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合（提供证明图片） 1.16具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.17二维角度独立偏转成像，≥6级可调 1.18斑点噪音抑制，多级可调 1.19一键自动优化 1.20扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 1.21图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.22支持一键全屏放大 1.23多语言操作界面：支持中文键盘输入 1.24*支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状 引导线，标识进针深度 1.25*图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示（提供证明图片） 2. 探头规格 1233.13.23.33.43.53.61.2.2.1*超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 2.3腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz 2.4*浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz 2.5心脏探头，探头频率：1.0-6.0MHz 2.6微凸阵探头，探头频率：4.0-13.0MHz 3.二维灰阶参数 3.71.2.3.3.1最高扫描线密度≥512超声线 3.2最大探测深度≥30cm 3.3发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.4二维增益调节范围≥200dB，连续可调 3.5动态范围≥200dB，可视可调 3.6*物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 3.7侧向增益补偿LCG≥8段，具有 LGC 曲线显示 3.8伪彩≥12种 3.9声功率1–100%，可视可调 4.彩色多普勒参数 1.2.3.4.4.1多普勒增益≥200dB，连续可调 4.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5.频谱多普勒参数 3.81.2.3.4.5.5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW，选配） 5.2B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下） 5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数 6.系统通用技术规格 231.2.3.4.5.6.6.1内置锂电池独立供电 6.2可配置DICOM3.0接口 6.3主机内置USB接口≥2个 6.4*主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 6.5可配置专用台车 6.6可配置多功能背包(带拉杆功能) 7.测量和分析 2341.2.3.4.5.6.7.7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.2腹部测量软件包 7.3小器官测量软件包 8.图像存储，回放和浏览 23451.2.3.4.5.6.7.8.8.1同屏一体化智能剪切板 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 8.4主机内置报告系统 9.图文工作站 61.2.3.4.5.6.7.8.9.9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 10. 配置要求: : 10.1 便携式彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台 10.2 探头配置：浅表探头一支 10.3可移动支撑台车一个、保护盒子一个