## Sheet1
脑立体定向系统报价单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数及配置清单 | 配置 | 备注
1 | 脑立体定向系统（需包含软件系统） | 1 | 套 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
序号 | 名称 | 要求内容 | [6 empty] | 是否完全满足商务要求 | 备注
1 | 商务要求 | 1.免费质保期：整机一年包修2.质保期内，中标供应商免费提供备品备件。3.承诺提供全年7×24小时服务（电话、远程或现场）并在接到通知后1小时内响应，保证48小时内解决问题。4、投标人提供的设备主件及配件需是原厂生产（组装）或配套的。5、投标人需对本项目采购的所有设备提供终身维护维修服务，免费质保期过后投标人只能按不高于市场平均水平的价格向采购方收取设备的维护维修材料费。注：所投产品必须为2022年9月以后最新出厂的机型及软件版本。
报价供应商：
联系电话：
脑立体定向系统参数要求 1、定位精度 1.1 机械定位精度≤0.35mm； 手术靶点命中精度：≤1mm。 2、定位范围 2.1 允许的靶点位置范围： A、 X方向至少55mm-145mm B、 Y方向至少30mm-170mm C、 Z方向至少60mm-140 mm 2.2. 可允许的手术入颅点探针活动范围: A、弓形架上的托板沿弧形架作左右滑动至少 10°-170°。 B、弓形架沿框架作前后转动至少20°-250° *3、X/Y轴坐标转换技术 3.1国内领先的坐标系转换，X/Y轴坐标互换技术，解除手术死角，扩大了手术范围，方便了临床应用。 *4、独有的万向手术床连接器，方便摆放病人手术体位。 5、图像扫描模式 5.1主机在多排CT下扫描，没有伪影。 5.2主机在高场MRI磁场下扫描，没有伪影。 5.3 主机在CT/MRI下可以同时使用。 6、穿刺配件 6.1血肿排空、脑室穿刺手术器械齐全。 6.2脑组织活检手术器械齐全。 6.3引流手术器械齐全。 6.4配有金属异物取出磁针。 6.5配有DBS手术埋植配件。 6.6配有标准脑室镜适配器。 7、主机由钛合金制成 8、符合国家药品监督管理局规定的管理目录 9、需达到第三类医疗器械标准。 10、需具有独立培训点。
配置清单：
[5 empty] | 序 号 | 部 件 名 称 |  |  | 数 量
[5 empty] | 1 | 主机 | 1.1 U型底框 |  | 1套
[7 empty] | 1.2弓形架 |  | 1套
[7 empty] | 1.3左转座 |  | 1套
[7 empty] | 1.4右转座 |  | 1套
[5 empty] | 2 | 前立柱 |  |  | 2根
[5 empty] | 3 | 后立柱 |  |  | 2根
[5 empty] | 4 | 颅骨固定钉 | 4.1 长颅骨固定钉 |  | 2根
[7 empty] | 4.2 中颅骨固定钉 |  | 2根
[7 empty] | 4.3 短颅骨固定钉 |  | 2根
[5 empty] | 5 | 一体式CT坐标显示板 |  |  | 1套
[5 empty] | 6 | 针盒 | 6.1血肿排空针 | 6.1.1 排空针外套管 | 1根
[8 empty] | 6.1.2 螺旋内芯 | 1根
[8 empty] | 6.1.3 直杆 | 1根
[7 empty] | 6.2 ø 2.5侧开口活检针 |  | 1根
[7 empty] | 6.3 螺旋活检针 |  | 1根
[7 empty] | 6.4 探针（ø2.0） |  | 1根
[7 empty] | 6.5 ø2.0穿刺针 |  | 1根
[7 empty] | 6.6 ø4.0穿刺针 |  | 1根
[7 empty] | 6.7 ø 2.5长钻头 |  | 1根
[7 empty] | 6.8 ø 4.5长钻头 |  | 1根
[5 empty] | 7 | 引流管导丝 | 7.1 ø2.0引流管导丝 |  | 1根
[5 empty] | 8 | 器具盒 | 7.2 ø3.0引流管导丝 |  | 1根
[7 empty] | 8.1 ø 6.0适配夹 |  | 1套
[7 empty] | 8.2 ø 4.0适配夹 |  | 1套
[7 empty] | 8.3 ø 2.5适配夹 |  | 1套
[7 empty] | 8.4 ø 2.0适配夹 |  | 1套
[7 empty] | 8.5 ø 2.5钻套 |  | 1套
[7 empty] | 8.6 ø 4.5钻套 |  | 1套
[7 empty] | 8.7 精度校准环 |  | 2个
[5 empty] | 9 | CT转接器 |  |  | 1套
[5 empty] | 10 | 弓形架消毒盒 |  |  | 1个
[5 empty] | 11 | 框架消毒盒 |  |  | 1个
[5 empty] | 12 | 充气头枕 |  |  | 1个
[5 empty] | 13 | 锁紧扳手（M5、M8） |  |  | 2个
[5 empty] | 14 | 颅骨钉扳手 |  |  | 2个
[5 empty] | 15 | 夹紧块 |  |  | 2个
[5 empty] | 16 | 6mm内六角扳手 |  |  | 1个
[5 empty] | 17 | 4mm内六角扳手 |  |  | 1个
[5 empty] | 18 | 手术床连接器（万向） |  |  | 1套
[5 empty] | 19 | 专用CT接口 |  |  | 1个
[5 empty] | 20 | 测试小球 |  |  | 2颗
[5 empty] | 21 | 水平尺 |  |  | 1把
[5 empty] | 22 | 钻传动杆 |  |  | 2根
[5 empty] | 23 | 三角板 |  |  | 1套
[5 empty] | 24 | 临时固定带 |  |  | 1条
[5 empty] | 25 | 说明书（用户手册） |  |  | 2本
[5 empty] | 26 | 光盘 |  |  | 1个
[5 empty] | 27 | 底框包装箱 |  |  | 1个
[5 empty] | 28 | 弓形架包装箱 |  |  | 1个