## Sheet1
微量泵、除颤仪、心电监护仪报价单（可单项报价）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 型号规格 | 报价：单价（元） | 是否完全满足参数 | 参数 | 质保期 | 配置 | 备注
1 | 微量泵（单泵） | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
2 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |  |  |  | 附后
3 | 心电监护仪 | 3 | 台 |  |  |  |  | 附后
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商名称（盖章）：
联系人及电话：
微量泵（单泵）参数要求: 一、功能特点 1、具有恒速、快速输注及预设总量等功能。2、速度及输注总量数码管实时分屏显示，可以实时了解输注信息。3、可自动识别20ml、50ml规格注射器。4、KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。5、*压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。6、交直流两用，方便病人转运。7、*具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。8、*具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。 二、性能参数 1、输注速度范围：最小步进：0.1ml/h 20ml注射器：0.1-400ml/h 50ml注射器：0.1-600ml/h 2、预设输注总量范围：最小步进：1ml 20ml注射器：1ml-20ml 50ml注射器：1ml-60ml 3、快速输注速度范围： 20ml注射器：400ml/h 50ml注射器：600ml/h 4、输注速度的最大误差：不大于±3%。5、注射总量计量范围：0.0-999.9ml。6、阻塞压力报警阈值：900±200mmHg。7、各种报警功能：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、注射器推空、管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。8、12v锂离子电池，充电10h后，中速输注连续工作时间大于2h。
除颤仪参数要求: 一、功能特点 1.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 1. 支持中文操作界面。 2. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 3. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 5. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6. 可选配升级体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 10. 开机时间≤3s，符合临床使用。 11. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 12. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 13. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 14. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 15. 心律失常分析种类≥20种。 16. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。 17. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 18. ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 19. ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 20. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 21. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 22. ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。 23. ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 24. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 25. 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 26. 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 27. 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 28. 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 29. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 30. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 31. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 32. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 33. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 低速冷冻离心机参数要求：
心电监护仪参数： 1.≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示 2.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 3.提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 4.成人无创血压测量范围：收缩压 25~290mmHg，舒张压 10~250mmHg 5.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 6.主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。