## Sheet1
肺功能仪干燥剂碱石灰、婴儿车、一次性使用异物钳、脊柱手术器械、除颤仪 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 肺功能仪干燥剂碱石灰 | 1 | 盒 | 捷斯特 | [8 empty] | 适用于日本捷斯特肺功能仪 | 呼吸科
2 | 婴儿车 | 1 | 台 |  | 中号 | [8 empty] | 产科
3 | 一次性使用异物钳 | 2 | 把 |  | MTN－GF－18 ／12－3－C-1 | [8 empty] | 胃肠镜室
4 | 脊柱手术器械 | 1 | 批 | [9 empty] | 明细见本表附件一 | 骨外科
5 | 除颤仪 | 1 | 台 | [9 empty] | 参数见本表附件二 | 放射科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一: 脊柱手术器械清单
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 髓核钳 | 1mm | 2 | 把
2 | 板式拉钩 |  | 1 | 套
3 | 椎板咬骨钳 | 1mm | 2 | 把
4 | 椎板咬骨钳 | 2mm | 1 | 把
5 | 椎板咬骨钳 | 3mm | 1 | 把
6 | 椎板咬骨钳 | 4mm | 1 | 把
7 | 脊柱单齿撑开器 |  | 2 | 把
8 | 脊柱骨折复位器 |  | 2 | 把
9 | 脊柱自动拉钩 |  | 1 | 套
10 | 带钩神经剥离器 |  | 4 | 把
11 | 腰椎刮匙 |  | 4 | 把
12 | 骨折内固定取出万能包 |  | 1 | 个
附件二： 除颤仪技术参数
1.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 1. 支持中文操作界面。 2. 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 3. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 4. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 5. ★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 6. 可选配升级体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 7. 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 8. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 9. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥180分钟。 10. 开机时间≤3s，符合临床使用。 11. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 12. 支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 13. 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，主机屏幕界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 14. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 15. 心律失常分析种类≥20种。 16. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压和呼末CO2监测。 17. ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 18. ★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 19. ★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 20. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 21. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 22. ★具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。 23. ★发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。 24. 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 25. 支持≥24小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。 26. 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。 27. 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。 28. 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。 29. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。 30. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 31. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 32. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 33. 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。