## Sheet1
治疗车、婴儿车、移动餐桌、中心静脉导管套件、 透析液过滤器、肺功能测试仪、一体化双屏彩色诊断医用显示器 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 治疗车 | 4 | 台 |  | 1000*530*900mm | [8 empty] | 产科
2 | 婴儿车 | 4 | 台 |  | 宽50CM，长100CM | [8 empty] | 产科
3 | 移动餐桌 | 2 | 个 |  | 78.5-109.5(标准高度) | [8 empty] | 产科
4 | 中心静脉导管套件 | 1 | 套 |  | 8888145014 | [7 empty] | 供货期1年 | 血透室
5 | 透析液过滤器 | 4 | 只 |  | Ultra | [7 empty] | 用于贝朗透析机更换透析液过滤器 | 血透室
6 | 肺功能测试仪 | 1 | 台 |  | BH-AX-MAPG | [7 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件一 | 体检科
7 | 一体化双屏彩色诊断医用显示器 | 4 | 台 |  | 31.5英寸 8M | [7 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件二 | 放射科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一： 肺功能仪技术参数
一、产品标准及认证： 1、产品注册名称：按照国家医疗器械分类目录标准的指导意见，肺功能仪、肺功能测试仪等； 2、产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标通过ISO 26782:2009标准认证，且通过ISO 13485:2016国际认证。 二、产品技术参数 1、产品检测原理（传感器技术）：采用双向筛网压差式贵金属材料流速传感器，易拆卸、清洗、消毒； A、低流量测试，可实现0.025L/s以下流量的检测； B、温度传感器：半导体（-5～65℃）； C、流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或0.17L/s； D、气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s） E、频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者； F、容量测量范围：（0～10）L； 容量精确范围：±3%或者±0.05L； 2、可测量参数包括用力肺活量FVC、慢肺活量SVC、每分钟最大通气量MVV相关功能共100多项：其中用力肺活量测试（FVC）：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV0.5、FIV1、V backextrapol.in、FEV1/FVC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25/75、MEF25、MEF50、MEF75、MMEF25/75、MEF、MMF、PIF、PIF50、MIF、FET、FEF200-1200、T backextrapol.ex、T backextrapol.in、FEV1%FVC、FEV3%FVC、FEV1%VC IN、FEV1%VC EX、FEV1%VC MAX、FEV1*30、V backextrapol.%FVC、FEF50%FVC50%、FIV1%FVC、FIV1%VC MAX、FEF50%FIF50、FEV1%FIV1、VBEin%FVCin、ELA、FVC%P、FEV1%P、PEF%P、MMEF75/25%P、FEF25/75%P、MEF25%P、MEF50%P、MEF75%P、FEF25%P、FEF50%P、FEF75%P、（FEV1 1% FVC1）%P等； 每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV% 等； 慢肺活量测试 （SVC）：VC、VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IC%P、IRV、IRV%P、ERV、ERV%P、VC%P、VT、VT%P、MV、TIN、TEX、TTOT、BF、BF%P、TIN/TTON、TEX/TTON、TIN/TEX、VC% 等； 3、可进行支气管舒张试验、支气管激发试验； 4、双向检测：可双向连续检测及实时显示动态曲线（流量-容积曲线、容积-时间曲线），必须使用可将咬嘴置于口腔后连贯完成吸气和呼气动作。 5、一体机工作站设计及数据传输：10寸液晶触摸屏一体机工作站，方便床旁检测，携带方便，同时支持GSM（2G/3G/4G网络实时同步数据）、USB连接、蓝牙连接，满足基层复杂环境下对数据传输与数据安全的不同需求； 6、肺功能仪采用手柄式结构，手柄部位具备2.6英寸LCD彩色液晶显示屏幕和按键，内置高容量锂电池，可独立进行数据传输，压差式传感器直接安装在手柄部位，筛网传感器和手柄间的连接采用硬连接结构，无任何外在的管路，以提高传感器的频率响应。 7、肺功能仪手柄可直接连接手机APP、笔记本电脑、台式电脑、便携手持终端等以满足不同情况的肺功能检测； 8、具备交叉感染的防控措施：可使用一次性肺功能仪用过滤嘴，且非专机专用耗材，流速传感器部分可不借助任何工具徒手拆卸，流速传感器核心部分筛网可直接消毒液浸泡消毒避免交叉感染。 9、打印模式：可热敏打印、也可连接PC打印A4报告、云平台远程打印； 10、信息录入：支持屏幕手写录入用户信息； 11、预计值模式：支持ECCS、Zapletal预计值和中国人预计值； 12、可升级呼吸压力测试模块，测量MIP、MEP 三、产品质控 1、质量控制：受检者检查过程中，实时数据图像监测呼气时间，呼气末流速等，严格把控检查质量，保证检查结果准确； 2、定标：支持2L/3L容量±10%标准定标、容量±3.5%定标验证、三流速±10%标准定标及三流速±3.5%定标验证功能；定标筒接口外径30mm，3L定标筒的定标精度至少达到±0.4%,相应精度性能需经过第三方权威机构检测； 3、环境参数：具备测量环境参数（温度、湿度、大气压、海拔）并进行BTPS 自动修正功能，可保证温度在0-40℃，湿度在15-95%环境下，设备测量结果的准确及稳定性。 4、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级； 5、智能语音指导提示，指导测试者正确配合完成测试。 四、产品数据传输 1、支持无线数据互联功能，智能物联，具备扫码功能，可以支持对接 His/Lis 系统； 2、支持单台仪器离线工作及与PC端离线及联机工作模式。 五、 PC端软件功能 1、检测模块∶1.肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张、激发试验等；实时显示流量-容积（F-V）曲线、实时潮气呼吸基线、潮气容量环、时间-容积（V-T）曲线等； 2、质控管理模块：依据ATS/ERS自动计算质控评级A、B、C、D、E、F；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；用力呼气时长实时监测指导；用力呼气末流量低于0.025L/s停止呼气指导；压差零点校准； 3、报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺功能常规通气检查、支气管舒张试验、支气管激发试验；报告审核功能； 4、数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式，支持肺功能报告解读申请等功能； 5、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等；药品管理，用于舒张试验用药记录；添加医院，医生，科室，操作者管理； 六、云端数据平台功能 1、项目管理功能：包括基础信息,汇总信息,随访内容设置,项目参与单位,不同级别医疗机构的分级管理权限等； 2、质控管理功能：设备质控定标报告,检查报告质量管理；查看某个中心的质控报告,可在线批注、留言； 3、肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢阻肺高危人群及患者的随访管理等； 4、肺功能报告管理：肺功能报告汇总 ；在线查看肺功能质控等级、肺功能报告详情,支持在线解读批注；查看FVC检查质量、FEV1检查质量、肺通气功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性等统计报表、GOLD分级等分析图标展示； 5、数据上传与远程会诊功能：支持肺功能检查系统肺功能报告自动上传；支持肺功能检查辅助解读功能,基层医院在线申请远程肺功能报告会诊解读,上级医院在线解读； 6、数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出,包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等； 6、数据共享功能：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等； 7、数据可视化功能：各区域的分布和总量实时刷新,点击每个区域可放大,展现数据分布；显示年龄比例和男女比例 ；显示舒张试验阴阳性率的人次 ；显示呼吸系统疾病严重程度分布图像；显示肺功能阻塞、限制、混合的轻中重分布图像；显示肺功能质控等级比例分布图形等。 8、安全性要求：保护调查对象隐私,保证信息平台和所收集,信息的安全性； 9、采用结构化数据库对数据进行存储，具备可定制扩展功能。
附件二： 一体化双屏彩色诊断医用显示器技术参数
1 | 类型 | 医学影像诊断专用数码显示屏
★2 | 显示参数 | 尺寸≥31.5英寸，分辨率≥3840×2160，点距≤0.18159mm×0.18159mm，亮度≥1000cd/㎡，对比度≥1300:1，显示色彩≥1.07B(LUT：灰阶≥16Bit，彩色≥48Bit，并提供软件著作权证明)
★3 | 接口 | 输入：VGA≥1，DVI≥2，HDMI≥2，DP≥2，显示器的七个接口可独立接收七路信号，并自定义显示，同时可对每一路信号进行独立的医学影像校正，并提供产品规格书或实物照片证明文件。
4 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准
5 | 医疗校正曲线 | 内置多个亮度条件下的专业应用曲线GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，CRT，DSI，DSA，RX1，RX2，DICOM350，DICOM400，DICOM450，DICOM500，DICOM600，LINEAR。提供相关证明文件
6 | 分辨率自适应系统 | 分屏后自动识别最佳分辨率，提供知识产权证明材料。
7 | 按键功能 | 前框引出7个按键，便于医生进行操作，可一键完成分屏，一键快捷单/双屏快速切换。
8 | 分屏调节功能 | 分屏后可单独进行GAMMA和色温调节，根据医生的使用习惯分别独立调节各分屏的GAMMA和色温，需提供软件著作权证明。
9 | 无缝分屏技术 | 内置单屏多路信号输入及调节多屏显示技术软件，具备一体化无缝双屏显示功能，提供相关知识产权证明材料。
10 | 温度监测系统 | 内置温度监测软件保障显示器使用稳定，在菜单中实时观察当前显示器机内温度值，可直观的检查其工作有效性，提供相关知识产权证明材料。
11 | 亮度监测系统 | 内置亮度监测软件保障显示器亮度稳定，在菜单中实时观察当前屏幕亮度数值，可直观的检查其工作有效性，并提供相关知识产权证明材料。
12 | 灯箱功能 | 可一键切换灯箱模式，方便医生胶片诊断，并提供相关知识产权证明材料。
13 | 环境亮度自适应技术 | 内置环境光补偿显示器驱动软件，有效保护阅片医生的视力，并提供相关知识产权证明材料。
14 | 彩色灰阶自适应 | 内置彩色灰阶自适应调校软件，并提供相关软件著作权证明。
★15 | 远程影像会诊视窗系统 | 显示器具有远程影像会诊视窗系统，并具备相关知识产权证明材料
16 | 智慧节能系统 | 显示器具备体感式智慧节能及去残影技术，阅片的技师长时间离开显示，显示器通过节能系统亮度自动降低，当技师回归座位后显示器亮度自动恢复初始状态。并提供相关软件著作权证明
17 | 售后服务 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期五年，出具制造商保修证明原件
保障医用数字显示产品的专业售后服务，提供相关证明证书
18 | 工厂管理体系 | 原厂具有国家级高新技术企业称号，具备 ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系
★19 | 认证 | 符合CCC安全认证，并出具报告，CCC认证上的制造商和生产企业名称一致。产品获得中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书