## Sheet1
一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件、一次性使用输尿管内窥镜导管、自动体外除颤仪、一体化双屏彩色诊断医用显示器、呼气分析仪、无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件 | 10 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件一 | 心胸泌尿外科
2 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 10 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件二 | 心胸泌尿外科
3 | 自动体外除颤仪 | 1 | 台 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件三 | 放射科
4 | 一体化双屏彩色诊断医用显示器 | 4 | 台 |  | 31.5英寸 8M | [7 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件四 | 放射科
5 | 呼气分析仪 | 1 | 台 | 纳库仑 | sunvou-CA2123 | [6 empty] | （必填） 配套耗材 单价： 元 | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件五 | 呼吸内科
6 | 无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统 | 1 | 套 | [9 empty] | 必须完全满足技术参数，参数见本表附件六 | 麻醉科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件技术参数
1. 乙类医保 2.镜子外径8.6fr，镜子长度670cm，套件包含镜子+导引鞘) 3.偏转角度带自锁功能 4.16万像素，8mm弯曲半径 5.275°双向弯曲角度 6.12.5°双向立体偏转角 7.先端弯曲部分具有二次弯曲性能 8.1:1扭矩，同轴性好 9.左右手型号可供选择 10.插入部具有金属编织网保护装置 套件内鞘带负压瓶吸引功能，前端可弯曲柔软设计，超细钢丝。鞘长度40cm，和50cm，鞘管大小10fr，11fr，12fr。
附件二 一次性使用输尿管内窥镜导管技术参数
1.乙类医保 2.头端部外径 7.5Fr， 插入部外径 7.5Fr，镜子长度670cm， 3.偏转角度带自锁功能 4.16万像素 5.8mm弯曲半径 6.285°双向弯曲角度 7.12.5°双向立体偏转 1:1扭矩，同轴性好
附件三： 自动体外除颤仪技术参数
1. 物理规格/性能 1.1. 整机重量（含电池）≤2.3Kg； 1.2. 设备具备便携把手，具备高便携性； 1.3. 通过跌落试验：跌落高度1.5米，6个面各跌落1次，（提供检测报告证明材料） 1.4. 通过低气压测试，在海拔高度≥4575米，大气压≤56.9KPa环境中，机器能持续时间工作≥1小时；（提供检测报告证明材料） 1.5. 工作温度范围包括：-10℃-50℃，存储温度范围包括：-40℃-70℃;（提供检测报告证明材料） 2. 除颤性能 2.1. ★采用双相截断指数波除颤技术，成人最大能量≤150J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能。 2.2. ▲电击次数：最大能量除颤放电总次数≥300次或者工作≥4小时； 2.3. AED开始分析到最大能量放电准备就绪时间≤6秒； 3. 除颤电极片 3.1. 成人电极片面积≥95平方厘米，电缆长度约≥1.5米； 3.2. 主机上有电极片拆解指南，讲解电极片拆解的主要过程，具有电极片粘贴方式示意图，具有电极片粘贴位置动画提示； 3.3. 具有成人和儿童模式，自动识别患者类型，自动选择能量； 4. 电池 4.1. 可检测电池低电量并给出报警提示，电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30分钟或至少提供10次电击； 4.2. ▲主机配有电量显示屏，在不开机不开盖状态下监测电池电量指示功能，防止电量过低或电池失效。（提供证明材料） 5. 屏幕/操作 5.1. ▲能通过设备进入后台进行系统设置，可设置语言、换气指导、按压速率、音量等相关参数；（提供说明书等证明材料）； 5.2. 在模式设置中可设置换气指导语音提示、按压速率100-110-120可调，CPR 指导类型可调； 5.3.▲设备可调节音量，默认3级，可调范围：1~3级，可调范围：1~3级；（提供说明书等证明材料） 6. 数据存储和传输 6.1. 无线数据传输功能：标配内置WiFi和4G无线数据传输功能，通过无线传输直接发送至电脑或手机端，无需USB等外联设备导出，实现轻松互联； 6.2. ▲查看数据：可实现主机与APP端、PC端的连接，可通过手机APP、PC端网络管理平台查看相关数据；（提供说明书等证明材料） 6.3. ▲内部存储容量≥15GB，可存储≥1000条日志记录或≥2000份自检报告，用以记录ECG和抢救活动数据，记录系统病人类型、操作步骤、时间记录、病人阻抗数据等信息。（提供说明书等证明材料） 7. 设备维护与自检 7.1. 具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能； 7.2. ▲设备状态指示灯：可显示5种不用颜色，分别对应提示设备状态和模式，提示使用者清晰判断设备状态原因； 8. AED智能网络管理平台 8.1. 系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻通过短信通知反馈；急救事件发生时，能够实时通过短信等方式通知急救人员，并能同步反馈到系统在 AED 地图上显示急救位置； 8.2. 平台上可根据用户名、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形和记录； 8.3. 集中管理：支持对所安装的AED进行远程集中管理和性能状况监控,通过分级授权和权限管理实现全省统一在线管理。其中包括：整个区域装机情况，平台具有设备地图显示功能，可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态， 8.4. ▲设备管理：可查看每台AED的电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、资产编号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息； 9. 志愿者自救互救平台 9.1. 一键呼救：可一键拨打 120 急救电话，一键同步发起各类志愿者呼救 ； 9.2. ▲现场救助指导：根据症状，匹配调用腾讯医典急救知识库，对志愿者现场救助指导； 9.3. ▲接单救援：志愿者接收到附近人员求救短信及平台呼救信息，可接单前往现场进行救援； 9.4. 志愿者管理：对参加过急救培训的所有学员进行志愿者平台管理，取得国内认可的急救证书的人员均可申请成为志愿者，帮助辖区对志愿者进行管理并应用于辖区； 9.5. 呼救人管理：新增呼救人管理，管理家人健康情况，可为家人呼救； 9.6. 志愿者注册、审核：平台具备志愿者注册、成为志愿者、志愿者资格信息审核等功能； 9.7. ▲医疗知识学习：日常可进入腾讯医典进行专业医疗知识学习； 9.8. 培训机构查询：对有急救培训需求的人员可在平台选择最近的培训机构查询，并进行预约线下学习。
附件四： 一体化双屏彩色诊断医用显示器技术参数
1 | 类型 | 医学影像诊断专用数码显示屏
★2 | 显示参数 | 尺寸≥31.5英寸，分辨率≥3840×2160，点距≤0.18159mm×0.18159mm，亮度≥1000cd/㎡，对比度≥1300:1，显示色彩≥1.07B(LUT：灰阶≥16Bit，彩色≥48Bit，并提供软件著作权证明)
★3 | 接口 | 输入：VGA≥1，DVI≥2，HDMI≥2，DP≥2，显示器的七个接口可独立接收七路信号，并自定义显示，同时可对每一路信号进行独立的医学影像校正，并提供产品规格书或实物照片证明文件。
4 | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准
5 | 医疗校正曲线 | 内置多个亮度条件下的专业应用曲线GAMMA1.8，GAMMA2.0，GAMMA2.2，GAMMA2.4，GAMMA2.6，CRT，DSI，DSA，RX1，RX2，DICOM350，DICOM400，DICOM450，DICOM500，DICOM600，LINEAR。提供相关证明文件
6 | 分辨率自适应系统 | 分屏后自动识别最佳分辨率，提供知识产权证明材料。
7 | 按键功能 | 前框引出7个按键，便于医生进行操作，可一键完成分屏，一键快捷单/双屏快速切换。
8 | 分屏调节功能 | 分屏后可单独进行GAMMA和色温调节，根据医生的使用习惯分别独立调节各分屏的GAMMA和色温，需提供软件著作权证明。
9 | 无缝分屏技术 | 内置单屏多路信号输入及调节多屏显示技术软件，具备一体化无缝双屏显示功能，提供相关知识产权证明材料。
10 | 温度监测系统 | 内置温度监测软件保障显示器使用稳定，在菜单中实时观察当前显示器机内温度值，可直观的检查其工作有效性，提供相关知识产权证明材料。
11 | 亮度监测系统 | 内置亮度监测软件保障显示器亮度稳定，在菜单中实时观察当前屏幕亮度数值，可直观的检查其工作有效性，并提供相关知识产权证明材料。
12 | 灯箱功能 | 可一键切换灯箱模式，方便医生胶片诊断，并提供相关知识产权证明材料。
13 | 环境亮度自适应技术 | 内置环境光补偿显示器驱动软件，有效保护阅片医生的视力，并提供相关知识产权证明材料。
14 | 彩色灰阶自适应 | 内置彩色灰阶自适应调校软件，并提供相关软件著作权证明。
★15 | 远程影像会诊视窗系统 | 显示器具有远程影像会诊视窗系统，并具备相关知识产权证明材料
16 | 智慧节能系统 | 显示器具备体感式智慧节能及去残影技术，阅片的技师长时间离开显示，显示器通过节能系统亮度自动降低，当技师回归座位后显示器亮度自动恢复初始状态。并提供相关软件著作权证明
17 | 售后服务 | 保修由显示器制造商提供，原厂保修期五年，出具制造商保修证明原件
保障医用数字显示产品的专业售后服务，提供相关证明证书
18 | 工厂管理体系 | 原厂具有国家级高新技术企业称号，具备 ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系、ISO20000服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系
★19 | 认证 | 符合CCC安全认证，并出具报告，CCC认证上的制造商和生产企业名称一致。产品获得中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书
附件五 呼气分析仪技术参数
指标 |  |  | 范围
测量浓度范围 |  |  | 一氧化氮浓度:0~3000ppb 一氧化碳浓度:0~250ppm(选配时)
最低检测样品浓度 |  |  | 一氧化氮:3ppb 一氧化碳：2ppm
运行方式 |  |  | 连续运行
尺寸 |  |  | ≥长275mm 宽210mm 高88mm
重量(kg) |  |  | ≥2.0 kg
工作软件 |  |  | 主机嵌入式软件、Sunvou 呼气检测软件(英文名 Sunvou Detector)
PC软件Detector 的安装环境要求 | PC 运行环境 |  | 硬件:CPU Intel 1.5GHz 以上； 硬盘:系统占用 100MB； 内存: 512MB 以上； 操作系统: Windows X 及以上；
| 平板 PC运行环境 |  | 蓝牙传输:蓝牙2.0及以上； 屏幕分辨率:1024*600像素以上； CPU:单核800MHz以上；
附件六 无油无水一体式无油涡旋压缩空气洁净系统配置及技术参数
序号 | 名称 | 技术参数
一体式无油 空压机机组 (空压机、储 气罐、干燥 机、过滤器 为一体式， 左右结构) | 箱式静 音涡旋 空压机 | 功率：≤5.5KW 排气量：0.6m³/min 压力:0.8Mpa 电源：380V/3/50HZ 传动方式：皮带传动 配置电脑控制，具有压力、温度、运 行时间、故障等文字显示，并有故障 提示报警。 排气含油量：100%不含油 压力控制：压力传感器 温度控制：温度传感器 控制：PLC智能控制，中英文切换， 触摸屏操作，通讯控制，带485通讯 噪音：55±2db 冷却方式：风冷 绝缘等级：F级
| 空气缓 冲罐 | 容积: 0.3m³ 压力: 0.8Mpa 直径：550mm 材质：碳钢 含安全阀、压力表、排污阀及压力容 器证书
| 冷冻干 燥机 | 空气处理量：1.2m³/min 压力:0.4-1.0MPA 电源V/HZ：220/50 压力露点：2— 10℃（数显露点值） 进气温度：0～45℃ 制冷剂：R134A 换热器：不锈钢板换 功率：≤50W
| 高效分 离精密 过滤器 | 处理风量:1.5m/min 压力:1.6Mpa 颗粒精度:0.01μ 含油量：0.01ppm 出管口径:G1
| 电器控 制组件 | 液晶彩屏显示 控制方式：PLC控制，手动自动双控 配置电脑控制，具有压力、温度、运行时间、故障等文字显示，并有故障提示报警。 连接管道：不锈钢 排水方式：全自动，人性化排污 外形尺寸：≤1250*1000*1660mm 重量：≤320kg
| 压缩空气管道 | 现场施工，接到每一间手术室的吊塔，共8间。含管道及安装。