## Sheet1
一次性泪道引流管、贝朗透析液过滤器 、利器盒、洁力佳表面消毒巾（B型）、除颤起搏监护仪、干眼雾化杯、干眼雾化管及眼罩 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  | 使用科室
1 | 一次性泪道引流管 | 10 | 只 | [9 empty] | 医保：乙类，需提供医保码（图片所示实物医保不能计费，仅供参考） | 眼科
2 | 贝朗透析液过滤器 | 6 | 只 | 贝朗 | Ultra | [7 empty] | 用于贝朗透析机 | 血透室
3 | 利器盒 | 50 | 个 |  | 8L，方形，30x20x15cm，开口24x10cm | [7 empty] | 需与“参考型号”尺寸接近 | 血透室
4 | 洁力佳表面消毒巾（B型） | 1 | 包 |  | 100抽/包 | 洁力佳 | [6 empty] | 供货期：1年 | 血透室
5 | 除颤起搏监护仪 | 1 | 台 | 迈瑞 | [8 empty] | 技术参数见附件一 | 呼吸内科
6 | 干眼雾化杯 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 医保：乙类 必须适用医院在用设备（品牌：医心、型号：WH-VII)。 | 眼科
7 | 干眼雾化管及眼罩 | 1 | 套 | [9 empty] | 供货期：1年 医保：乙类 必须适用医院在用设备（品牌：医心、型号：WH-VII)。 | 眼科
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一、除颤起搏监护仪技术参数
1.★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.★除颤后心电基线恢复时间≤3s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。 21.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。 22.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿）。 24.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 26.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 27.可存储至少2410小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 31.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 32.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。