## Sheet1
一次性使用喉罩（免充气囊喉罩）、化学发光免疫分析仪、心电监护仪、血肽特殊膳食食品等 报价单（可单项报价、不可调整表格顺序、序号、格式）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌 | 参考型号 | 报价 |  |  |  | 参考图片 | 质保期 | 配置 | 备注 | 备注1 | 备注2 | 使用科室
|  |  |  | 生产厂家 | 型号规格 | 品牌或生产厂 | 型号 | 单价（元） | 总金额（元） | 参考图片 | 质保期 | 配置 |  |  |  | 使用科室
1 | 一次性使用喉罩（免充气囊喉罩） | 20 | 个 | I-gel，Intersurgical Ltd(英特赛克有限公司) | 2# | [8 empty] | 产品若为医保报销范围需具有国家医保码且已通过申请并入库贵州使用 |  | 麻醉科
2 | 一次性使用喉罩（免充气囊喉罩） | 10 | 个 | I-gel，Intersurgical Ltd(英特赛克有限公司) | 2.5# | [8 empty] | 产品若为医保报销范围需具有国家医保码且已通过申请并入库贵州使用
3 | 一次性使用喉罩（免充气囊喉罩） | 20 | 个 | I-gel，Intersurgical Ltd(英特赛克有限公司) | 3# | [8 empty] | 产品若为医保报销范围需具有国家医保码且已通过申请并入库贵州使用
4 | 一次性使用喉罩（免充气囊喉罩） | 10 | 个 | I-gel，Intersurgical Ltd(英特赛克有限公司) | 4# | [8 empty] | 产品若为医保报销范围需具有国家医保码且已通过申请并入库贵州使用
5 | 腹腔镜镜子消毒盒 | 2 | 个 | [10 empty] | 尺寸：45cm*9cm*4.5cm
6 | 910升调温保温拖鞋消毒柜 | 2 | 台 | [10 empty] | 尺寸：114cm*45cm*164cm
7 | 化学发光免疫分析仪 | 1 | 台 | [10 empty] | 参数见本表最下方（附件一） | 所报产品需完全满足技术参数，一项不满足为无效报价 | 病理科
8 | 人乳头状瘤病毒（HPV）E6/E7mRNA检测试剂盒（支链DNA信号扩增法） | 1 | 盒 |  | 96 测试/盒 | [8 empty] | 产品若为医保报销范围需具有国家医保码且已通过申请并入库贵州使用 | 1、供货周期1年；2、所报试剂需与序号8所报的机器配套使用。
9 | 心电监护仪 | 10 | 台 | [10 empty] | 参数见本表最下方（附件二） | 所报产品需完全满足技术参数，一项不满足为无效报价 | 老年医学科
10 | 除颤仪 | 1 | 台 | [10 empty] | 参数见本表最下方（附件三） | 所报产品需完全满足技术参数，一项不满足为无效报价
11 | 微量泵（三泵） | 1 | 台 | [10 empty] | 参数见本表最下方（附件四） | 所报产品需完全满足技术参数，一项不满足为无效报价
12 | ABS抢救车 | 1 | 台
13 | 血肽特殊膳食食品 | 1 | 50ml*4瓶/盒 | [10 empty] | 供货期1年 |  | 临床营养科
14 | 骨肽特殊膳食食品 | 1 | 50ml*4瓶/盒 | [10 empty] | 供货期1年
15 | 白蛋白肽特殊膳食食品 | 1 | 50ml*4瓶/盒 | [10 empty] | 供货期1年
16 | 白蛋白肽特殊膳食食品 | 1 | 10g*50袋/包 | [10 empty] | 供货期1年
17 | 心源嘉复合肽粉 | 1 | 10g*50袋/包 | [10 empty] | 供货期1年
18 | 肿瘤专用益生菌 | 1 | 2g*7袋/盒 | [10 empty] | 供货期1年
19 | 砂仁片 | 1 | 0.5g*8片/板*6板 | [10 empty] | 供货期1年
20 | 砂仁粉 | 1 | 2g*20袋/盒 | [10 empty] | 供货期1年
21 | 大容量不锈钢刻度杯 | 2 | 个 |  | 200ml
22 | 大容量不锈钢刻度杯 | 2 | 个 |  | 300ml
23 | 大容量不锈钢刻度杯 | 2 | 个 |  | 500ml
报价需包含安装、税费、运杂费等所有费用（报价单需加盖公司鲜章）
报价供应商：
联系电话：
附件一：化学发光免疫分析仪技术参数
主要技术参数 1.系统要求 1.1分析方法符合我国医药行业相关标准； 1.2可实现信号的自动采样、处理、分析计算等； *1.3适用样本：组织切片、细胞、血液、尿液中提取的DNA或RNA； 1.4系统构成:由主控计算机、数据打印机、接口控制器、运动控制器、光 子技术组件、光纤传输器、样品板传动机构、数据处理器、样品送入端口、电源、高压发生器等部件组成； 1.5放大系统：光电倍增管（PMT）； 1.6检测波长：300-650nm，峰值420nm； 1.7系统体积：404mm*220mm*193mm； 1.8样本载体：96孔板； 1.9工作体积：50-200ul，可调节； *1.10测量时间：小于3分钟； 1.11测试范围：以光子数计，本底噪声≤100RLU，最高限≥40,000,000RLU； 1.12重复性：CV≤2%； 1.13稳定性：R≤3%； 1.14安全类型：Ⅰ类B型。 2.工作条件 2.1温度：10℃-30℃； 2.2湿度：≤70%； 2.3电压：220±22V，50Hz±1Hz； 2.4额定功率：90VA； 2.5大气压力：86.0KPa-106.0KPa； 2.6仪器应远离强磁场、弱电场及水源、腐蚀性液体。 3.性能规格 3.1 X、Y轴传动系统：由 X 、Y轴位置传感器；X、Y 轴步进电机控制；电磁铁传动机构；96 孔板托盘组成，主要完成 96 孔板的平面运动，使每个样品孔准确的定位到测试 位置； 3.2光子读取单元：由光纤传输、Z轴运动、信号采集处理单元组成，主要完成的样品孔的光隔离、光子传输、光电转换及信号数字化处理； 3.3系统控制单元：由Y轴电机控制、低纹波电源、三维传动控制、光子计数运算、通信接口组成。主要完成仪器的运动控制、数据处理、数据传输； 4.基本功能 4.1报告打印：通过仪器获取检测数据，经软件分析计算并得出检测结果，最终由打印机打印检测报告。 4.2病历管理：分析软件可以对已测试的病例进行调取、查看、分析、审核、打印报告。 4.3报告单编辑：报告单可以进行编辑，用户可以根据应用的实际情况，修改报告单格式以及内部的内容。 4.4数据导出：分析的结果以及原始的信号读数可以通过软件导出成电子文件，并保存。 4.5板信息总览：可以对当次的测试结果进行总体预览，包括病人编号、原始的光子数、分析结果、阴阳性结论等。 4.6适配专用ProbeDesigner探针设计软件。
附件二：心电监护仪参数
1.整机要求： 1.1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、≥10英寸彩色LED背光液晶显示屏，彩色高分辨率≥800*600，≥9通道波形显示。 1.3、标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 1.4、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 1.5、★监护仪设计使用年限≥10年 1.6、主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落，提供说明书或彩页证明文件。 1.7、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 1.8、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、★采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性 2.9、无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量 2.10、★配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。 2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 3.系统功能： 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。 3.2、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则 3.3、可升级存储卡，支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值 3.4、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。 3.5、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 3.6、★支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统 3.7、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 3.8、主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 3.9、主机面板上有报警复位键、报警暂停键、NIBP、波形冻结、主菜单五个实体按键（非屏幕快捷键），方便快速操作 3.10、支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。 4.产品认证： 4.1、投标型号为中国医学器械装备协会发布的优秀国产医疗产品目录中包括品牌和型号。 4.2、投标型号监护仪认证：通过国家三类注册，CE认证，FDA认证
附件三：除颤仪参数
1.★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 9.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.★除颤后心电基线恢复时间≤3s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。 21.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压。 22.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。 23.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿）。 24.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 26.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 27.可存储至少2410小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 31.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 32.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
附件四：微量泵参数
微量泵（三泵）参数要求: 一、功能特点 1、可自动识别10ml、20ml、30ml、50ml规格注射器。 2、具有恒速输注、快速输注、预设量输注等功能。 3、*具有注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。 4、*具有休眠待机模式，便于单个通道应用。 5、*具有软件现场复位功能，避免软件死机时注射泵不正常工作。 6、具有压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。 7、交直流两用，方便病人转运。 8、KVO功能：预设量注射完毕后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。 9、集成3通道，各通道功能、性能一致。 二、性能参数 1、输注速度范围：10ml注射器：0.1ml-200ml/h 20ml注射器：0.1ml-400ml/h 30ml注射器：0.1ml-600ml/h 50ml注射器：0.1ml-1200ml/h 输注速度在0.1 ml/h至999.9ml/h之间时，最小步进为0.1ml/h；输注速度在1000 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为1ml/h。 2、预设输注总量范围：10ml注射器：1ml-10ml 20ml注射器：1ml-20ml 30ml注射器：1ml-30ml 50ml注射器：1ml-60 ml 最小步进：1ml。 3、快速输注速度范围：10ml注射器：200ml/h 20ml注射器：400ml/h 30ml注射器：400ml/h