投标文件格式

封面

兴仁市人民医院低温等离子灭菌器

采购项目

报

价

文

件

采购编号：仁医采【2025】05-1号

投标供应商名称：（单位名称并加盖公章）

2025年 5月 7 日

目录

投标供应商提交投标文件须知	3

1、响应函	4

2、报价函	6

3、报价表	7

4、服务及承诺	8

5、产品技术参数	9

6、产品技术参数响应承诺函...................................................................................................................................10

7、资格证明材料	11

8、同意询价文件条款声明（格式）	12

附件1：近三年无行贿犯罪记录承诺书	13

附件2：报价承诺函（格式）	14

附件3：投标人、产品资料及生产企业相关资质	15

投标供应商提交投标文件须知

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购方查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购方将应用投标单位提交的资料判断和考虑决定投标单位履行合同的合格性及能力。

5、投标供应商提交的资料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标须知中规定的语言和份数提交。

7、询价小组只根据被询价供应商提交的投标文件及有关材料本身来决定其响应性。

8、投标文件（盖公章鲜章扫描版；内容格式要求见投标文件格式）。

9、投标文件应包含以下资料

（1） 营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合 一”营业执照扫描件；

（2）报价承诺函扫描件（详见附件2）。

（3）具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证扫描件；

（4）公司自行出具的近三年无行贿犯罪承诺扫描件；

（5）由法定代表人提供报价文件的，须附法定代表人身份证扫描件；由授权委托人提供报价文件的，须出示法定代表人签名或盖章且加盖投标公司公章的授权委托书及被授权代理人身份证扫描件；

1、响应函

兴仁市人民医院：

(投标单位全称)授权                   (全权代表姓名)            (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的兴仁市人民医院低温等离子灭菌器采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在询价文件规定的开标日期起遵守本投标函中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任和履行合同的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，在市场中具有良好信誉和商业道德；

（3）具有一定规模和良好的资金、财务状况；

（4）具备国家有关部门和采购主管部门规定的其他条件；

3、提供投标单位须知规定的全部投标文件扫描件。

4、按询价文件要求提供和交付的货物和服务的响应投标。

5、保证忠实地执行双方签订的合同；合同签订后保证按照询价文件及投标文件履行义务。

6、保证遵守询价文件中的其他有关规定。

7、如果开标后撤回投标，我方同意按采购方的规定进行处罚。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的响应或收到的任何投标。

9、我方完全理解贵方通过询价，在符合采购要求、质量和服务的前提下，以最低价为第一中标供应商，若第一中标供应商因自身或其他原因无法与采购方签订合同的，采购方将选择第二中标候选人作为供应商，以此类推的规定。

10、我方愿意向贵方提供任何与该项投标响应有关的详细情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细阅读全部采购文件，包括采购文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；如有违法所得并将其没收；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（3）与其它投标单位恶意串通的；

（4）向询价采购方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13、我方的投标文件对本次采购项目具有约束力。

与本询价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位(盖章)：         全权代表(签字)：        日 期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2、报价函

贵单位仁医采【2025】05-1号询价采购文件(包括补充更正，如有)收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加低温等离子灭菌器的投标，并提供扫描版投标响应文件。我公司决定无保留地接受询价采购文件(包括补充更正，如有)所有条款和投标文件所有承诺，并按合同履行全部责任，愿按人民币(大写)           （￥：          元）投标，本投标对本次采购活动有效。

我公司交货期为：签订合同后60个日历日内。

一旦我公司成交，保证按中标通知书规定时间与采购人签订合同，按询价采购文件(包括补充更正，如有)供货时间要求和我公司投标文件承诺的供货时间准时完成全部供货、安装和调试，并交付使用。否则贵单位可以不予退还我公司的询价保证金，如我单位成交后放弃成交资格造成采购人的损失额超过询价保证金的，我单位愿意对超过部分作出完全赔偿。

我公司对投标文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称：

联系人：

电话：

手机：

传真：

被询价供应商(盖章)

年   月  日

3、报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

被询价供应商(盖章)：

年   月   日

4、服务及承诺

承诺内容应包括但不限于：

若我方中标，我方将按照以下承诺内容，为本项目提供服务：

（1）免费质保期

（2）故障排除及响应时间

（3）………………

（4）如违背上述承诺，将自愿承担被扣除全部质保金和接受其他相应处罚。

被询价供应商(盖章)：

年   月   日

5、产品技术参数

低温等离子灭菌器技术参数

1技术要求

1.1总容积：≥180L

1.2腔体结构及材质：腔体结构为矩形，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm。

1.3电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。

1.4腔体温度控制探头数量：≥1。

1.5★主体保温：保温棉采用阻燃纤维及硅胶布材质。

2密封门

2.1★门数量：单门，无玻璃窗，门开启方式 采用顶杆驱动式电动升降门。

2.2材质：采用优质铝合金，厚度≥20mm。

2.3门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃。

2.4★门板温度控制探头数量：≥1。

2.5★门障碍开关：具有机械门障碍开关功能，当碰触机械障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。

2.6脚踏开关：具有脚踏开门功能，当操作者双手占用时，可用脚控制门的开关。

3管路系统

3.1真空泵：采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵。

3.2★抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。

3.3管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接

3.4过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注；过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%。

3.5胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。

3.6胶囊灌装量：≤4ml，误差＜1%。

3.7加注控制阀门：采用进口电磁阀

3.8过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%。

3.9★压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥3个，其中检测内室压力传感器≥2个，提纯器和灭菌内室压力传感器独立设置。

3.10提纯压力传感器：采用进口产品，压力测量范围0~25000Pa，精度0.25%。

3.11★过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。

3.12空气过滤器：过滤精度小于等于0.22μm。

3.13★等离子电源：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2。系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障。

3.14湿度检测功能：可自动对物品湿度进行检测，若干燥不彻底湿度检测过高将报警提示。

4控制系统

4.1PLC：进口西门子S7-1200型PLC控制系统。显示屏：≥5寸彩色触摸屏,触摸屏可分辨率为640*480。打印机：微型热敏打印机非针式打印机，打印记录保存5年以上,通讯速率≥19.2Kbps。

4.2★显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。

4.3★打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息；

4.4★电脑监控和追溯系统：具有电脑监控和扫描枪追溯系统，扫描灭菌包和操作人员条码信息可显示在触摸屏中。

5程序系统

5.1★程序设置：根据灭菌物品特点，设置多个灭菌程序，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序

5.2★软镜循环：具有软式内镜专用灭菌程序，能对内径1mm长度1000mm管腔的软式内窥镜灭菌。

5.3★程序运行时间:全循环≤55分钟；软镜循环≤45分钟；快速循环≤26分钟（提供触摸屏照片）。

5.4★卡匣信息检测系统：可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息。

6整体参数

6.1装载方式："上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，篮筐尺寸如下：930x390x60；

6.2腔体尺寸：≥100×45×40cm,矩形柜体，有效容积大。

6.3外形尺寸：≤120×76×160cm，外形尺寸小。

6.4设备功率：4.7kVA

6.5★使用年限：＞10年（需提供已售产品铭牌照片）

7性能指标

7.1灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径直径1mm,长度2000mm；不锈钢管腔直径1mm,长度500mm。

配套：

1、管腔器械干燥器:安装位置自由，具有独立控制系统、LED温度显示器，温度可调范围40-80摄氏度，可实时提供干燥热风源。

6、产品技术参数响应承诺函

致：兴仁市人民医院

本公司郑重承诺所投产品完全满足兴仁市人民医院所附产品技术参数要求（参数见附件），如所供产品存在技术偏离，该投标书将被拒绝并报相关部门处理，要求卖方赔偿买方此次招标所产生的损失。

报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

7、资格证明材料

附：（1）营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件或“三证合一”营业执照复印件；

（2）报价承诺函原件（详见附件2）；

- 具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证复印件；

- 公司自行出具的近三年无行贿犯罪承诺复印件；

- 法定代表人身份证复印件（加盖公章）或法定代表人授权委托书（含被委托人身份证复印件）扫描件；

- 投标响应供应商认为需要提供的其它材料。

8、同意询价文件条款声明（格式）

同意询价文件条款声明

致：兴仁市人民医院

为响应你方组织的兴仁市人民医院低温等离子灭菌器（项目编号为：仁医采【2025】05-1号），我方在参与报价前以详细研究了询价文件的所有内容（含询价公告），包括修改文件（如果有的话）和所有提供的参考资料以及有关附件，我方已完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意询价文件的相关条款。

报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月     日

附件1：近三年无行贿犯罪记录承诺书

兴仁市人民医院 ；

因兴仁市人民医院低温等离子灭菌器（项目名称），需要进行招标程序，我单位作为报价供应商，特慎重承诺：我公司近三年无行贿犯罪记录，若我公司承诺不实，自愿承担一切法律责任。

单位名称

法人代表                    身份证号

授权委托人                    身份证号

申请人：（盖单位章）

日期：

附件2：报价承诺函（格式）

报价承诺函

我公司慎重作出以下承诺 ：

（1）  不是 招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）  未被 责令停业；

（3）  未被 暂停或取消报价资格；

（4）财产  未被 接管或冻结；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（7）具有良好的商业信誉。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

报价供应商（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年    月     日

附件3：投标人、产品资料及生产企业相关资质